Tópicos de Análisis Instrumental Avanzado

2011

Laboratorio  Análisis por inyección  en Flujo  (FIA): parte I

Pruebas de funcionamiento y  medición de la dispersión de la muestra,

El análisis mediante inyección en flujo  es una tecnología simple  y versátil para la automatización  de un análisis químico por vía húmeda, basada en la manipulación física  y química  de una zona de muestra dispersada formada a partir de  la inyección de la muestra en una corriente de fluido portador  con detección en línea corriente abajo.

Principios: 	1) inyección de muestra

2) temporizacion reproducible

3) dispersión controlada

4) procesamiento químico en línea

Componentes:

- Sistema de propulsión de fluido portador: bomba peristáltica   de velocidad variable,  tubería portadora del flujo:  Tygon  0,75 mm  diámetro interno, y teflón 0.5 mm , reactores  enrollados de diferente longitud

- Sistema de inyección : válvula rotatoria con  bucle (loop) de muestra de volumen variable

- Sistema de  detección: espectrofotómetro monohaz equipado con celda de flujo,

- registro  A vs. Tiempo, registrador  en papel  (y-t)

Con los componentes  señalados anteriormente se ensamblará un sistema en flujo  de un solo canal según el esquema 1 y se procederá a estudiar las características del sistema inyectando una  solución coloreada como muestra.

Para que el sistema FIA opere   satisfactoriamente   es necesario que  la válvula de inyección funcione   en forma reproducible, suave y sin fugas. Esto es posible  de evaluar  bombeando una solución   incolora e inyectando   repetidamente  un volumen exacto de   un colorante  ( proporcionado por la válvula )  y registrando los picos   mediante un espectrofotómetro  con celda de flujo.

La dispersión D es un parámetro clave en FIA e indica  el grado de dilución de la muestra original  y el grado  en que la muestra es mezclada  con el flujo portador (reactivo) . En conjunto con el  tiempo de residencia T,  este parámetro  permitirá hacer  comparaciones  de condiciones de sistemas FIA.

D es definido como la razón  de la concentración original de analito Cº  y la  concentración del analito en el flujo portador   que corresponde  al máximo de pico  Cmax,   ( D= Cº/Cmax ).  D  es determinado   comparando la señal  de pico  inyectando una muestra de  solución coloreada  y la señal  obtenida  cuando  la celda de flujo ha sido llenada    completamente  con la solución de colorante sin diluir. (Esto se logra bombeando  la solución de colorante a través de  todo el sistema)

Procedimiento:

- Establezca  la velocidad de rotación de la bomba para obtener un  caudal de  1, 2 y 5 ml /min

- Estudio de las características de dispersión de la muestra:

Seleccione un caudal  constante de 2 ml/min,  e inyecte un volumen de muestra de 30 µl,  Realice inyecciones repetitivas  registrando con una velocidad de papel de 1 cm/min .

¿Cuál es la desviación estándar  de las alturas de pico?

- Modifique la longitud del tubo  después del inyector , repita  el experimento anterior  con 3 longitudes diferentes; longitud mínima (sin zona de  reacción), reactor de 20 cm, 50 cm y 100 cm.

-Observe la forma de la señal obtenida. ¿Como la longitud afecta la dispersión?

-Determine frecuencia  de análisis posible en cada caso.

- Determine  D para cada caso y compare.

- Manteniendo un reactor de 20 cm  y el volumen de muestra constante, varíe  el caudal.

¿Como se afecta la dispersión?,

- Manteniendo un caudal constante  y  un reactor de 20 cm  modifique el  volumen de la muestra inyectada

Bibliografía

Hansen, E.H. and Ruzicka, J. , J.Chem Ed. 56, 677-80 (1979)

JCS/2011