## Slide 1
LABORATORIO 1
CI51I
“Calibración del microscopio óptico”
Integrantes:
René Figueroa Leiva.
Juan Enrique Galecio.
Felipe García-Huidobro.

## Slide 2: Introducción
La calibración, respecto a la óptica de un microscopio, de los instrumentos utilizados para la micro medición y análisis cuantitativo de los microorganismos es esencial para una buena ejecución de estas actividades.
La calibración se realiza sólo una vez para un microscopio en particular Esta calibración debe realizarse para cada ocular y para cada objetivo que se utilice con dicho microscopio.
El equipo que se utiliza para esta tarea es la reglilla micrométrica (micrómetro objetivo), la cual se instala en la platina del microscopio.
El instrumento utilizado para la micro medición es esencialmente la reglilla ocular, pero también se puede usar el retículo de Whipple (también conocido como ocular de Whipple) cuya primera utilidad se relaciona con el análisis cuantitativo de los microorganismos. Estos dos instrumentos son los que deben ser calibrados con el micrómetro objetivo.

## Slide 3: Descripción de los accesorios
Reglilla ocular: ésta consiste en un disco de vidrio transparente en el cual se encuentra graduada una reglilla de 10 [mm] de longitud, dividida en 100 partes. Este disco graduado va inserto en el ocular del microscopio. Se utiliza para medir el tamaño de los microorganismos susceptibles de ser vistos por el microscopio óptico.

## Slide 4
Ocular de Whipple: éste consiste en un disco de vidrio transparente en el cual se haya impreso un cuadrado reticulado de 10x10 denominado campo de Whipple, el cual esta divido en 100 partes iguales, dicho campo posee además un cuadrado reticulado central de 5x5 (25 partes iguales). Este disco es adaptado al ocular del microscopio (de preferencia un ocular focalizable). Se tienen así una superposición de la imagen del microscopio y el campo de Whipple, lo cual ayuda a la localización relativa, enumeración de los microorganismos observados y estimación del área que ocupan. El ocular de Whipple se puede utilizar también para medir el tamaño de los microorganismos, aunque para esto se utiliza preferentemente el retículo ocular.

## Slide 5
Reglilla micrométrica (micrómetro objetivo): ésta consiste en una lámina de vidrio que contiene en su centro un segmento de recta de 1 [mm] de longitud, dividido en 100 partes iguales de 10 micrones (μ) cada una. Se coloca en la platina del microscopio, y se utiliza para calibrar la reglilla ocular y el ocular de Whipple respecto al ocular y al objetivo que se este utilizando en el microscopio.

## Slide 6: Calibración Reglilla Ocular
Se coloca en la platina del microscopio la reglilla micrométrica y se enfoca. Además se instala la reglilla ocular en uno de los oculares del microscopio a utilizar. Luego se debe rotar el ocular (si es necesario) para alinear ambas imágenes.
Ocular
Platina

## Slide 7
Se mueve la reglilla micrométrica hasta superponer las líneas de la reglilla ocular con las de la primera. Una vez que las líneas de ambas coinciden exactamente en un extremo (por ejemplo se pueden alinear los ceros de ambas) se deben contar los espacios en ambas reglillas hasta un punto en que las líneas de ambas coincidan nuevamente.
Reglilla ocular
Reglilla micrométrica
Como cada división de la reglilla micrométrica mide 10μ, y como se conoce la relación entre las divisiones de ambas reglillas (se contaron las divisiones entre las líneas de coincidencia), entonces se puede calcular el número de micrómetros por cada espacio de la escala de la reglilla ocular.

## Slide 8
Supongamos que para un objetivo de 10x se tiene la siguiente imagen del microscopio para la reglilla ocular y la reglilla micrométrica:
Se puede ver en la figura anterior que existe una alineación entre el cero de ambas reglillas y otra alineación entre la división 60 de la reglilla ocular y la división 20 de la reglilla micrométrica, por lo cual el valor de cada división de la reglilla ocular, para ese objetivo, será 200μ /60=3,3μ.
Ejemplo de calibración de la reglilla ocular:

## Slide 9: Calibración Ocular de Whipple
Se coloca en la platina del microscopio la reglilla micrométrica y también se coloca el ocular de Whipple, luego se enfoca para lograr la superposición de imágenes. Sabiendo que cada división de la reglilla micrométrica corresponde a 0,01[mm] (10μ) se puede calcular fácilmente el valor del lado del cuadrado que es medido en el reticulado del Whipple y con ello su área.
0,0
0,1
0,2
0,3

## Slide 10: Tamaños característicos de microorganismos

## Slide 11
Virus
Miden entre 0,02 y 0,2 micrones.

## Slide 12
Miden del orden de un micrón.
Pseudomona aeruginosa (0,4-0,5 µm)
Chromatium okenii (5 µm)
Escherichia coli (1 µm)
Epulopiscium fishelsoni (250 µm)
Thiomargarita namibiensis
(0,75 mm)
Bacterias

## Slide 13
Penicillium (1μm)
Helminthosporium (200 μm)
Tamaños variables entre pocas micras y 200 micrones.
Hongos

## Slide 14
Algas
Miden desde 250 micrones.
Spirulina

## Slide 15
Protozoo ciliado
Ameba
Miden entre 30 y 300 micrones de longitud.
Protozoos

## Slide 16: Bibliografía y Referencias
Hidrobiología aplicada a Engenharia Sanitária, Samuel Muriel Branco, 3ª edición, 1986, Editorial CETESB.
Standard Methods for the examination of water and waste water; APHA; 20ª edición; 1998; Editores: APHA, AWWA, WEF.
Manual of Clinical Microbiology; Lennette, Spalding y Truant; 2ª edición; 1974; Editorial ASM.
Environment Microbiology; Maier, Pepper, Gerba; 1999; Editorial AP.
http://www.biologia.edu.ar/bacterias/micro1.htm#forma
http://homepages.gac.edu/~cellab/chpts/chpt1/ex1-3.html
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/087/htm/sec_27.htm
http://www.geocities.com/edug2406/virus1.htm
http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/cdel2.htm
http://www.awcommunity.org/objects/ananas/virus!.jpg
http://www.microbiologia.com.ar/microscopia/galeria/m-paeruginosa01.jpg
http://www.biologie.uni-erlangen.de/botanik1/photobiologie/images/kap7/abb7-3.jpg

## Slide 17
Preguntas???