LABORATORIO # 9

LEY DE BEER: ANÁLISIS COLORIMÉTRICO DE PERMANGANATO DE POTASIO

INTRODUCCION

Para cualquier sustancia, la cantidad de luz absorbida depende de cuatro factores:

- Concentración de las sustancias absorbentes

- Distancia recorrida por la luz a través de la solución

- Longitud de onda (λ) de la luz incidente

- Identidad de las sustancias absorbentes presentes en la solución

Una de las maneras de expresar la cantidad de luz absorbida es llamada porcentaje de Transmitancia (T), que es definida para una longitud de onda particular como:

T = (l/lo) x 100

Debido a que el solvente mismo puede absorber a la longitud de onda seleccionada, el valor de lo será aquel que corresponda a la intensidad de la luz transmitida cuando la cubeta esté llena sólo con solvente.

Otra magnitud común para expresar la cantidad de luz absorbida es la absorbancia (A), que esta definida por

A = log10 (lo/l) = log10 (100/T)

Para el caso de una solución completamente transparente, el porcentaje de Transmitancia será 100, lo que corresponde a una absorbancia de 0. Note que tanto A como T son números adimensionales, es decir se expresan sin unidades.

La Absorbancia(A) está relacionada directamente con al concentración molar (C) por medio de una ecuación, formulada por Beer en 1852:

# A(λ) = d ε(λ)C

La que es aplicable sólo para soluciones diluidas (C < 10-2 mol/L.).

ε(λ) es conocido como el coeficiente de extinción molar, el que es característico de cada sustancia a una determinada longitud de onda. Sus unidades son L moL-1 cm-1, ya que la concentración (C) se expresa  en moles/L y el paso de luz (d) en cm.

A pesar de que este número tiene unidades, es común encontrarlo informado sin ellas en la literatura.

El colorímetro es un dispositivo sencillo, que utiliza este principio, para medir concentraciones. Consiste en una fuente de luz (en nuestro caso diodos de 3 colores, lo que permite elegir el color más apropiado para una muestra dada), un contenedor de la muestra a medir y un detector. Si se mantiene constante el espesor de la cubeta y como A es proporcional a C, una vez calibrada la escala de medida contra tres o más patrones conocidos (curva de calibración), resulta inmediato conocer la concentración de una muestra problema.

## OBJETIVOS

Preparar una “curva de calibración”

Determinar la concentración de una solución de permanganato de potasio de concentración desconocida, usando la Ley de Beer.

## PARTE EXPERIMENTAL

Arreglo experimental:

- Conecte el colorímetro a uno de los canales analógicos de la interfase. Defina la puerta elegida, en la interfase, como un sensor "colorímetro". Haga la calibración del colorímetro.

- El arreglo experimental deberá ser armado con cuidado y aprobado por el ayudante para evitar dañar en los sensores.

- Elija la escala y / o velocidad de adquisición de datos más conveniente. (Ver información de trabajo entregada por el laboratorio).

Calibración del colorímetro: El programa Science Workshop determina automáticamente Absorbancia.

- Manipule las cubetas sólo por sus lados rugosos. Cuide que no queden burbujas y siempre mantenga limpio y seco los lados transparentes.

- Prepare un "blanco", llenando ¾ partes de una cubeta con agua destilada. Insértela en el colorímetro y cierre la tapa.

- Haga (doble click) en el ícono del colorímetro. Gire la perilla de longitud de onda en la posición "0%T". Cuando el "Valor actual" se estabilice, haga click en el botón "leer", para el valor mínimo, que corresponde a "0" (para 0% transmitancia).

- Inmediatamente  gire la perilla de longitud de onda a RED (635 nm). Cuando el "Valor actual" se estabilice, haga click en el botón "leer", para el valor Máximo, que corresponde a "100" (para 100% transmitancia). Click ACEPTAR. El colorímetro debe permanecer en RED para todas sus mediciones.

Preparación de soluciones por dilución: Se dispondrá en el laboratorio de una solución 0.02 M de permanganato de potasio (KMnO4), la cual llamaremos solución A.

1.	Preparación de la solución Nº 1:

Haciendo uso de la propipeta junto con una pipeta graduada de 10 mL:

mida 5 mL de la solución A y colóquela en un matraz de aforo de 100 mL.

Complete el volumen con agua destilada. Tape y agite.

Rotule como solución Nº 1 y calcule la concentración molar de esta solución.

2.	Preparación de la solución Nº 2:

Haciendo uso de la propipeta junto con una pipeta graduada de 10 mL:

mida 5 mL de la solución A y colóquela en un matraz de aforo de 50 mL.

Complete el volumen con agua destilada. Tape y agite.

Rotule como solución Nº 2 y calcule la concentración molar de esta solución.

3.	Preparación de la solución Nº 3:

Haciendo uso de la propipeta junto con una pipeta graduada de 10 mL:

mida 5 mL de la solución A y colóquela en un matraz de aforo de 25 mL.

Complete el volumen con agua destilada. Tape y agite.

Rotule como solución Nº 3 y calcule la concentración molar de esta solución.

4.	Preparación de la solución Nº 4:

Haciendo uso de la propipeta junto con una pipeta graduada de 10 mL:

mida 7.5 mL de la solución A y colóquela en un matraz de aforo de 25 mL.

Complete el volumen con agua destilada. Tape y agite.

Rotule como solución Nº 4 y calcule la concentración molar de esta solución

5.	Preparación de la solución Nº 5:

Haciendo uso de la propipeta junto con una pipeta graduada de 10 mL:

mida 10 mL de la solución A y colóquela en un matraz de aforo de 25 mL.

Complete el volumen con agua destilada. Tape y agite.

Rotule como solución Nº 5  y calcule la concentración molar de esta solución.

Complete la siguiente tabla:

| SOLUCION Nº | CONCENTRACION (M) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| # Problema Nº |  |

Curva de Calibración o medidas de absorbancia de las soluciones patrones:

Para obtener la curva de calibración se comienza midiendo la absorbancia de la solución de concentración más baja.

    - Para medir la absorbancia de las soluciones patrones (1-5), llene ¾ partes de la cubeta con la solución Nº 1, cuidando que no queden burbujas y se mantengan limpio y seco sus lados transparentes, coloque la cubeta en el colorímetro y tape.

    - Comience el experimento dando click sobre el icono grabar, de inmediato aparecerá una tabla (Muestreo del Teclado), donde se señala la entrada Nº 1 y donde una vez estabilizado el valor de la absorbancia que aparece en su digital, se entrará el valor de la concentración que le corresponde a la solución Nº 1 en la tabla y haga click en ingresar.

    - Sin dejar de grabar, se repite la operación desde el punto 1, con las demás soluciones patrones (2 al 5) y una vez medida la absorbancia de todas las soluciones clikear en “detener el muestreo”.

    - En el gráfico de Absorbancia versus Concentración aparecerán todos los puntos de la curva de calibración. Reescale.

    - Para medir la absorbancia de la muestra problema coloque en la cubeta esta solución e insértela en el colorímetro. Monitoree (MON) y anote el valor de la absorbancia en su cuaderno.