## Slide 1: Electrodos
Electrodo polarográfico de oxígeno
Leandro Herrera
© Creative Commons

## Slide 2: Electrodo de Clark
(A) Electrodo de Platino,Pt
(B) Electrodo de plata y Cloruro de plata, Ag/AgCl
(C) Electrolito de cloruro de potasio saturado, KCl
(D) Membrana (¿Teflon?)
(E) Retención de goma
(F) Fuente de poder
(G) Amperómetro
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/267490

## Slide 3: Diferencia importante
A diferencia de los electrodos ya vistos:
  potencial de óxido reducción (Eh, potencial de Nernst, potencial de hidrógeno, etc.)
  pH
el electrodo de Clark tiene los dos electrodos en la misma solución de electrolito, es decir, no utiliza una referencia separada, conectada por un puente salino

## Slide 4: Diferencia importante
Este electrodo es un pequeño sistema electroquímico, que requiere un potencial eléctrico para las reacciones catódicas y anódicas
En lugar de amplificar un voltaje, como en electrodo de Eh y de pH, aquí se debe medir una corriente eléctrica
Por estas razones, se le denomina electrodo “polarográfico” (se le polariza con una fuente de poder)

## Slide 5: Principio de operación
En el electrodo se desarrolla la reacción catalizada (por Pt) de óxido reducción:
O2 + 4 e− + 2 H2O → 4 OH−
La reacción requiere que se movilicen 4 electrones
Los electrones provienen de la fuente de poder que polariza 0,7 Volts
La reducción de oxígeno genera alcalinidad (o consume ácido, que es lo mismo)

## Slide 6: Semi Reacciones
Si no hay oxígeno, la reacción no puede ocurrir y no habrá flujo de electrones
Los electrones provienen de la fuente de poder de unos 0,7 V

## Slide 7: Oxígeno y corriente
El sistema de medición de corriente eléctrica mide, exactamente, el flujo de cargas por unidad de tiempo
En la cámara del electrodo Clark se consumirá el oxígeno y se terminará la reacción si no hubiese flujo de O2
Al terminar la reacción, no habrá corriente que medir (el amperímetro leerá 0 mA)

## Slide 8: La membrana
Si ocurre un flujo permanente de oxígeno hacia la solución dentro del electrodo, ocurrirá la reacción permanentemente
La corriente será una función del flujo de oxígeno hacia la cámara del electrodo
Se requiere medir el oxígeno afuera del electrodo, no dentro de él

## Slide 9: Corriente electroquímica
La corriente eléctrica “i” (ampere), es proporcional, por Faraday, al flux de oxígeno “J” (mol/seg), que cruza la membrana, con “n=2” moles de electrones que participan de la reacción de óxido reducción de un mol de oxígeno
i=JnF (con F= constante de Faraday, 96485 Coulomb/mol)
La membrana debe permitir un J determinado

## Slide 10: La Membrana permeable
La membrana debe ser permeable al oxígeno gas O2 que está permanentemente en equilibrio con el oxígeno disuelto (O.D.)
Si la membrana es MUY PERMEABLE:
  Mayor J
  Mayor consumo de oxígeno
  Más rápida la respuesta del electrodo
  Más agitación necesaria
  Más ruidosa la medición

## Slide 11: La membrana no tan permeable
Mientras MENOS permeable sea la membrana:
  Más lento J
  Menos oxígeno consumido
  Más lenta será la respuesta
  Menor importancia de la agitación
  Menos ruido de medición

## Slide 12: Relación con la Agitación
El oxígeno se consume en el cátodo, es decir, en el cátodo hay cero (o muy poco) oxígeno
Consecuentemente, en el seno de la solución exterior, que se debe medir, habrá más oxígeno que en el cátodo
Esta diferencia de presiones parciales de oxígeno (mayor en la muestra y menor en el cátodo) es la fuerza motriz de la transferencia

## Slide 13: Transferencia de oxígeno
La transferencia ocurre venciendo varias resistencias en serie
1º del seno de la solución a la superficie exterior de la membrana
2º de la superficie exterior de la membrana a la interior
3º de la superficie interior de la membrana al electrolito
4º del electrolito al cátodo

## Slide 14: Tipos de resistencia
Las resistencias son conductivas o convectivas
Todas las convectivas generan una capa discreta en la que se produce la transferencia, es decir, entre el valor del seno de la solución y el del punto en la superficie en que se transfiere, existe una distancia, que es el espesor de una capa, llamada capa límite
Si se agita el fluido de una capa límite, se reduce el espesor y se reduce la resistencia convectiva

## Slide 15: Agitación
La velocidad del fluido frente a la membrana reduce el espesor de la capa límite, pero es fluctuante
Las fluctuaciones de la agitación producen fluctuaciones de la transferencia y, por ende, de la corriente catódica, que aparece como ruido
La mayor transferencia significa, también, que se consume más oxígeno y, en consecuencia, se altera más la especie medida

## Slide 16: Ecuación de transporte
La transferencia, en términos cuantitativos
s= superficie de la membrana
m= la membrana
e= el electrolito
Z= distancia o espesor
D= coeficiente de difusión
S= solubilidad del oxígeno

## Slide 17
Material | Dm(m2s-1)1011 | Sm (mol m-3 kPa-1)x 107 | Zm/ (DmSm)
PTFE | 2.54 | 0.106 | 0.943
PFA | 2.69 | 0.093 | 1.02
FEP | 1.73 | 0.088 | 1.67
Tefzel | 1.34 | 0.017 | 112
PTME | 343 | 0.040 | 1850
Algunas difusividades de membranas

## Slide 18: Resistencias en el coeficiente global
El coeficiente de transferencia, global simplificado, muestra que las variaciones en cualquiera de las tres resistencias hará variar la medición
La resistencia de la membrana es propia del material
La resistencia interior es fija porque la distancia entre el cátodo y la membrana es muy pequeña

## Slide 19: Resistencia exterior
Si se varía la velocidad de un fluido en frente de la membrana (por el lado de la solución externa), variará el espesor de la capa límite, haciendo variar el coeficiente global y la tasa de flujo de oxígeno
El impacto de los cambios en la resistencia exterior depende de la magnitud relativa de cada uno de los 3 términos de la ecuación de transferencia

## Slide 20: Decisiones de membrana
Se dispondrá de un electrodo más estable, aunque más lento (estas dos características suelen ir de la mano), si la resistencia de la membrana es controlante
Si se requiere respuesta muy rápida, se debe calibrar y operar el electrodo en el mismo regimen de flujo